## СОП1
| Техническо предложение | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:
Техническо предложение за СОП 1 "Операционни лампи и таванни разпределителни колони"
|  | Производител: | Модел:
Дата на производство:
№ | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
1.1 | Oперационна лампа с таванно окачване - 5 бр.
• Лампата да бъде с LED технология;
• Да има две светлинни тела;
• Да бъде с таванно окачване;
• Да има сензорно управление;
• Централна осветеност : минимум 145 000 lux (± 5%);
• Цветен индекс (Ra): 95 (± 2)
• Цветна температура (К): 4350 К (±100)
• Диаметър на светлинното поле: 260 mm (± 5%);
• Дълбочина на осветяване на двете тела заедно:1250 mm (± 100mm);
• Да има корекция на сянката;
• Лампата да има минимум 3 режима на осветление за различни хирургични интервенции;
• Всеки светодиод да може да се сменя индивидуално с нов;
• Среден живот на светодиодите: приблизително 40 000 часа
• Максимално потребление на енергия от всички светлинни източници: 80 W ± (5%);
• Да отговаря на изискванията на DIN 1946-4 стандарт
1.2 | Мобилна операционна лампа с батерия - 2 бр.
• Лампата да бъде с LED технология;
• Мобилнaтa база трябва да разполага с 4 колела. Всяко от които трябва да има механизъм за заключване;
• Интензитета на светлината да може да се регулира в интервала между 25% -100% при най-малко 20 различни нива.
• Лампата да има минимум 3 режима на осветление за различни хирургични интервенции.
• Максималният ъгъл на движение на рамото трябва да бъде в границите
в градуси (надолу/нагоре) ; -20 / +40
• Височината от светлината главата до пода трябва да бъде най-малко 1900 mm. ± 5%;
• Всеки светодиод трябва да може да се подменя с нов индивидуално;
• Централна осветеност : минимум 125 000 lux ± 5%;
• Цветен индекс (Ra): 95 ± 2
• Цветна температура (К): 4350 К (±100)
• Диаметър на светлинното поле: 260 mm ± 5%;
• Да има корекция на сянката
1.3 | Таванна разпределителна колона за операционна зала - 5 бр.
• Да бъде с таванно окачване с хоризонтални движения;
• В съответствие със стандарт EN ISO 11197;
• Всички движения да се управляват механично;
• Товариносимост – 550 кг. (± 5%)
• Окомплектовка:
- минимум 2 рафт
- минимум 1 чекмедже
- инфузионна стойка
- изходи за медицински газове (вакуум, въздух,кислород,N2O, AGSS)
- поне 6 електрически контакти на 220V
- поне 1 интернет конектор
Правно обвързващ подпис:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Наименование на кандидата | __________________________
| Име и фамилия | __________________________
| Длъжност | __________________________
Подпис на упълномощеното лице
Надлежно упълномощен да подпише техническото предложение ...........,
/попълва се в случай на упълномощаване/

## СОП 2
| Техническо предложение | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2.
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:
Техническо предложение за СОП 2 "Анестезиологични апарати и друга операционна апаратура"
|  | Производител: | Модел:
Дата на производство:
№ | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
2.1 | Анестезиологичен апарат - 5 бр.
• Aпарата да е подходящ за инхалационна наркоза както на деца, така и на възрастни;
• Възможност за захранване с газ от централната газова система на следните медицински газове: O2, въздух и вакуум;
• Да има възможност на захранване от бутилки за O2 и N2O;
• Да може да работи с ниски дебити на пресни газове /Low Flow анестезия/;
• Да има следните режими и параметри:
- Режим „Standby”, позволяващ бързо преминаване в работен режим при спешност;
- Мануално и спонтанно обдишване;
- VCV;
- PCV;
- Възможност за надграждане с PCV-VG, SIMV и PSV;
- Задаване на Дихателен обем в рамките: 20 – 1500 мл. (± 5%)
- Задаване на Инспираторно налягане: 15 - 50 (± 5%) cmН2О на стъпка от мин. 1 cmН2О.
- Задаване I:E: от 4 : 1 до 1 : 8 със стъпка от мин.0,5.
- РЕЕР: 4- 30 (cmH2O);
• Контролен панел с вграден цветен сензорен дисплей с диагонал мин. 9” и с регулируема яркост;
• Вградена алармена система за нисък и висок еднократен и минутен дихателен обем, ниско и високо налягане в дихателните пътища, нисък и висок инспираторен кислород, апнеа при командно и спонтанно дишане.
• Интегрирана клапа за лимитиране на свръхналягането при мануално обдишване с осезаема индикация;
• Кислороден байпас с максимален дебит мин. 45 л/мин.
• Всички компоненти в контакт с дихателните газове да не съдържат латекс;
• Вградена система за извеждане на отработените газове;
• Електрическо захранване от централна мрежа и автономно от вградена акумулаторна батерия за минимум 90 минути автрономна работа;
• Възможност за окомплектоване с аспирационна система;
• Окомплектовка:
- кръгова пациентна система за многократна употреба,
- дихателен шланг с резервоарен балон за мануално обдишване,
- захранващи шлангове за кислород, въздух, двуазотен окис ,
- шланг за AGSS-система за отвеждане на отработените газове
- абсорбер за въглероден двуокис;
- Изпарител севофлуран;
2.2 | Пациентен монитор - 5 бр.
•Да бъде компактен монитор, подходящ за работа с Възрастни (Adult), Деца (Pediatric) и Новородени (Neonatal)
•Да може да работи с анестезиологичния апарат, който е предложен.
•Възможност за мрежово и батерийно захранване;
•С включена една батерия да може да работи поне 3 часа постоянно;
•Апарата да е с цветен дисплей и да бъде минимум (10”) десет инча;
•Да бъде с възможност за едновременно изобразяване на минимум 8 криви, като кривите да могат да се кодират цветно от потребителя за по- лесна идентификация на параметрите;
•Графични и таблични трендове за време до 192 часа;
•Възможност за показване на динамични трендове в реално време, трендовете да може да се регулира с време между 30 минути до 4 часа;
•Възможност за използване на 3 зададени работни режима от потребителя и конфигуриране на 5 секции;
•Памет за съхранение до 1000 NIBP измервания, до 100 алармени събития с възможност за разглеждане на кривите в момента на алармата, до 80 аритмиини събития, до10 ЕКГ анализа (от 12 канала);
•Да има вграден термо принтер с 3 канала;
•Минимални измервани параметри: ЕКГ, Респ, NIBP, SpO2, TEMP
•Софтуер за QRS детекция, аритмия, ST сегмент анализ;
•Да има възможност за откриване и преглед на възможните летални аритмии;
•Да има възможност за откриване на пейсмейкър;
•Да има модул за измерване на капнография;
•Конфигурационните настройки на монитора да могат да се запазват и да могат да се прехвърля между монитори посредством USB карта с памет;
•Мониторът да може да се свързва с друг произволно избран монитор без да е необходимо връзка през централна мониторна станция и да може да се наблюдават параметрите до 8 отдалечени монитори;
•Монитора да бъде окмплектован с необходимите за работа аксесоари и консумативи;
•Параметрите ЕКГ/ Респ, SpO2, Temp да се измерват с отделни кабели от пациента до монитора;
•Мониторът да има модулен дизайн и възможност за надграждане на следните модули:
. BIS модул;
. ICG модул;
. PiCCO модул;
. ScvO2 модул;
. Multi-gas модул
2.3 | Аспирационна система със сензор - 5 бр.
• Да може да се свързва към предложения анестезиологичен апарат;
• Да има система за предотвратяване от препълване на бурканите
2.4 | Събирателни съдове - 5 комплекта
•Да са полиетиленови;
•Да са минимум 2 бр.,
•Вместимост: до 3 L
2.5 | Инфузионна помпа - 5 бр.
• Капацитет: 0.1-2000 mL / h (0.1 mL/h стъпка)
• KVO: 0.1ml/h-1.0ml/h
• Режим скорост : 0.1 – 2000 ml/h(0.1 mL / h стъпка)
• Режим време: 1-6000min
• Режим телесно тегло:
- Тегло : 0.1 - 300.0 kg;
- граница медикамент: 0.1 - 999.9mg;
- обем: 0.1 - 999.9m
• Точност на инфузията: ≤ ± 5%
• Болус : 100-1000ml/h
• Обем на инфузията: 1-9999 ml
• Обхват на дисплея 0-9999 ml
• Аларма: „край”, „запушване”,”въздух в системата”, „отворен капак”, „без захранване”,”край на процеса”, „системна грешка”,”няма данни за доставения обем” , "няма захранване", " изтощена батерия ", " изчерпана батерия "
• Екран: TFT дисплей
• Информация на дисплея: инфузионна скорост, зададен обема, натрупана инфузионен обем, номер на леглото, индикатор за захранването, капацитет на батерията, индикатор за зареждане на батерията
• Вградена батерия 7.4 V, 1600 mAh
• Работа на батерията: Повече от 6 часа при непрекъсната работа при условия 25ml/h
• Тегло: ≤ 3 kg
• Инфузионна система: Няма специални изисквания към системата
Правно обвързващ подпис:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Наименование на кандидата | __________________________
| Име и фамилия | __________________________
| Длъжност | __________________________
Подпис на упълномощеното лице
Надлежно упълномощен да подпише техническото предложение ...........,
/попълва се в случай на упълномощаване/

## СОП 3
| Техническо предложение | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3.
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:
Техническо предложение за СОП 2 "Електронож и негативоскоп"
|  | Производител: | Модел:
Дата на производство
№ | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
3.1 | Електронож – 400 W
•Максимална изходна мощност при монополярно чисто рязане – 400W
•Максимална изходна мощност при монополярно рязане - коагулация 80% - 300 W
•Максимална изходна мощност при монополярно рязане - коагулация 60% - 250 W
•Максимална изходна мощност при монополярно рязане - коагулация 40% - 200 W
•Максимална изходна мощност при монополярно рязане спрей аргон - 100 W
•Максимална изходна мощност при биполярно рязане 120 W
•Максимална изходна мощност при биполярно рязане - коагулация 80% - 300 W
•Максимална изходна мощност при биполярно рязане - коагулация 60% - 250 W
•Максимална изходна мощност при биполярно рязане - коагулация 40% - 200 W
•Работна честота монополярно / биполярно - 425 kHz / 525 kHz
•Електрическа мощност на входа - 1000 VA
Комплектация: - Активни ръкохватки - Неутрални електроди - Кабел за неутрален електрод - Биполярна пинсета с кабел - Водонепроницаем педал
3.2 | Негативоскоп двоен - 5 бр.
Тънък дизайн
Мощен двоен източник на светлина;
Светлинен източник: 2 пури х 3325 Lm.;
Размери: 555х890х25 мм (± 10%);
Правно обвързващ подпис:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Наименование на кандидата | __________________________
| Име и фамилия | __________________________
| Длъжност | __________________________
Подпис на упълномощеното лице
Надлежно упълномощен да подпише техническото предложение ...........,
/попълва се в случай на упълномощаване/

## СОП 4
| Техническо предложение | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4.
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:
Техническо предложение за СОП 4 "Операционно оборудване и обзавеждане"
|  | Производител: | Модел:
Дата на производство:
№ | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
4.1 | Mайо хидравлична маса - 5 бр.
Материалът да е от неръждаема стомана;
Настройваема височина: 950-1150 мм.;
Възможност регулиране с хидравличен педал;
Махаща се горна тава с размери 700 х 500 мм,
свободно въртяща се от към основата
4.2 | Лунна маса - 5 бр.
Материалът да е от неръждаема стомана;
Да има лунна форма с два рафта;
Да има шест колела три от които да са със спирачки;
Да може да се демонтира;
Размери (ГхДхШ) 450х1700х1000 мм,
4.3 | Инструментална маса 65X95X90 cm - 5 бр.
Да може да се използва в операционните зали;
Материалът да е от неръждаема стомана;
Да може да се демонтира;
Да има два рафта;
4.4 | Инструментална маса 50X75X85 cm - 5 бр.
Да може да се използва в операционните зали;
Материалът да е от неръждаема стомана;
Да може да се демонтира;
Да има два рафта;
4.5 | Количка за съхраняване на хирургични инструменти - 5 бр.
Да може да се използва в операционните зали;
Материалът да е от неръждаема стомана;
Да е практична и удобна при пренасяане на инструменти;
В горната част да има две вани с капаци;
Размер (ШхДхВ) 410х980х880мм
4.6 | Шкаф за инструменти и лекарства - 5 бр.
Да е изработен от неръждаема стомана за операционни зали и стаи за първа медицинска помощ;
Да има възможни pегулируеми 3 рафта в горната част;
Заключващи се 2 стъклени врати;
Регулируеми крака за поддържане на стабилността;
Размери (ШxДxВ): 390x900x1800 mm
4.7 | Операционен шкаф - 10 бр.
Да е изработен от неръждаема стомана за операционни зали и стаи за първа медицинска помощ;
Регулируеми рафтове в горната част;
Да има 2 чекмеджета в средната част;
Да има 2 заключващи врати в долната част;
Регулируеми крака за поддържане на стабилността;
Размери (ШxДxВ): 450x1000x1800 mm
4.8 | Хидравличен стол с тренделенбург движение - 5 бр.
Полиуретанова седалка,
Регулиране на височината с хидравличен крачен педал;
Да има хидравличен тренделенбург движение;
Хромирана основа с 5 колела;
4.9 | Хидравличен полиуретанов стол - 5 бр.
Седалка от полиуретан;
Хидравлична настройка на височината;
Алуминиев корпус с 5 колела;
4.1 | Мобилно кошче за отпадъци, 50 lt - 10 бр.
Да е от неръждаема стомана, вътрешен обем 50 л.,
4.11 | Подвижна количка за отпадъци - 10 бр.
Да е от неръждаема стомана;
Да е с педал за отваряне на торбата за отпадъци;
Да е подходящ за едкократни торби за отпадъци;
4.12 | Мобилна стойка с един леген - 5 бр.
Да е от неръждаема стомана;
Да е с 8,5 литров леген който може да се изважда;
Да има дръжка за лесна употреба;
4.13 | Стъпенка с две стъпала 60x65x40 cm - 5 бр.
Да е от неръждаема стомана
4.14 | Стъпенка с едно стъпало 35X60X18 cm - 5 бр.
Да е от неръждаема стомана;
4.15 | Подвижна стойка за два легенa - 5 бр.
Да има два 8,5 литрови легена, които да могат да се изваждат;
Да има дръжка за лесна употреба;
4.16 | Количка за подготвяне на лекарства - 5 бр.
Да е с плъзгаща се тавичка за подготвяне на лекарства;
Да има 6 чекмеджета с различни размери;
Размери 560х 785х 835 мм;
4.17 | Вакуумна система - 5 бр.
Да има 2 буркана по 3 литра;
Да е с подвижна количка от прахово боядисана стомана;
Автоклавируем пластмасов буркан при 121°C;
Да има вакуум регулатор и контейнер за катетър;
4.18 | Количка за лекарства - 5 бр.
Да е от неръждаема стомана;
Да има широка повърхност;
Да има пет чекмеджета;
Да има разделител в чекмеджета за лекарства;
Да има възможност за заключване на чекмеджетата;
Да има релси за аксесоари;
Кофа за отпадъци от неръждаема стомана;
Да има дръжки и амортисьори за по-лесно придвижване;
Размери (WxLxH): 910x650x1000 мм
4.19 | Подвижна инфузионна стойка - 10 бр.
Да е от неръждаема стомана;
С регулируема височина 1200- 2100 мм;
Стабилна да носи перфузор;
Да има 4 метални куки и дръжка за лесно предвижване;
Кошница за аксесоари;
4.2 | Автоматичен турникет - 5 бр.
Да бъде с микропроцесорно управление;
Два изходни порта за налягане
Буквено - цифров светодиоден дисплей;
Регулируеми маншети;
Настройка на налягането : 0 до 600 mmHg, с точност 5 mmHg;
Регулиране на налягането: + / - 8mmHg;
Време за настройка: Регулируеми 0 до 120 минути с точност 1 минута;
4.21 | Болнична носилка за трансфер - 5 бр.
Да има две носещти тела свързани с плъзгащта се носилка за пренасяне на пациента;
Неръждаема стомана на носещтата конструкция;
Механично нагласяне на секцията за глава;
Да имацентрална спирачна система, осигуряваща стабилно фиксиране на носилката;
4.22 | Kоличка за почистващи препарати, дезинфектанти и кърпи - 5 бр.
Изработена от неръждаема стомана,
Да има двa рафта и заключващи се врати;
Да е с 4 колелца, 2 от които със спирачки;
Размери 680х1200х1155 мм
4.23 | Шкаф за операционни шапки, бонета и маски - 5 бр.
Да има 6 разделени части отпред с бариера;
Вертикални чекмеджета
Да е с крака за поддържане на стабилността;
Размери (ШxДxВ): 420x650x1550 mm
4.24 | Количка за чехли - 5 бр.
Рафтове от неръждаема стомана с капацитет за 24 чифта чехли;
Размери: 535х1000х1830 мм;
4.25 | Огледало, двойно - 5 бр.
Проектирано да се използва с хирургическа мивка;
Да е с флуоресцентна система за осветление
Размери 60x1610x700 мм
4.26 | Двойна поставка за четки - 5 бр.
Изработена от неръждаема стомана;
Капацитет за общо 30 четки;
Възможност за стенен монтаж;
Размери: 120x250x410 mm
4.27 | Хирургична мивка, двойна, с фотоклетка или контрол с коляно - 5 бр.
Изработена от неръждаема стомана;
Да е с фотоклетка или колянно управление на потока на водата и сапуна;
Термостатичен смесителен вентил за студена и топла вода;
Размери 675x1600x1250 mm
Правно обвързващ подпис:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Наименование на кандидата | __________________________
| Име и фамилия | __________________________
| Длъжност | __________________________
Подпис на упълномощеното лице
Надлежно упълномощен да подпише техническото предложение ...........,
/попълва се в случай на упълномощаване/

## СОП 5
| Техническо предложение | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5.
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:
Техническо предложение за СОП 4 "Операционни маси "
|  | Производител: | Модел:
Дата на производство:
№ | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
5.1 | A.Операционна маса - 5 бр.
- Електрическа операционна маса, която да има минимум пет секции;
- Обща дължина - 2060 mm (± 5%);
- Ширина на масата без релси за аксесоари - 520 mm (± 5%);
- Ширина на масата с релси за аксесоари - 590 mm (± 5%);
- Регулиране на височината, без матрак - 600-9500 mm (± 5%);
- Страничен наклон в градуса: +20 / -20 (± 5%);
- Тренделенбург /Антитренделенбург в градуси: +25/-25 (± 5%);
- Регулиране на секцията за гръб в градуси (надолу/нагоре) : - 40/+80(± 5%);
- Регулиране на секцията за главата, в градуси (надолу/нагоре): - 90/ +45 (± 5%);
- Регулиране на секциите за крака в градуси (надолу/нагоре): -90 / +20 (± 5%);
- Надлъжно изместване в посока към горната част на маса (посока към главата):
- не по-малко от 320 mm (± 5%);
Да има вграден елеватор за бъбреци;
Управлението да бъде дистанционно, чрез панел на колоната и/или крачен педал;
- Товароподемност 250 кг (± 5%) в нормално положение;
- Вградена акумулаторна батерия за осигуряване на безпроблемна работа за повече от 90 мин. при напълно заредена батерия;
- Връщане към първоначалното положение с един бутон;
- Рентгено прозрачна повърхност;
- Матрака да бъде декомпресиран, антистатичен водоустойчив и с безшевен дизайн;
- Дебелината на матрака да бъде повече от 70 mm;
Стандартна окомплектовка:
• Подпора за ръка с два колана и една скоба
• Колан за тяло
• Анестезиологична лирa
Специализирана окомплектовка (изисква се само 1 комплект за посочената позиция):
Бедрена ортопедична приставка - 1 комплект включващ: Адаптор, 1 бр. секция за таз,шини за екстензия за долен крайник, механизъм за регулиране на екстензията , сандал и транспортна количка;
Правно обвързващ подпис:
| Дата | ________/ _________ / ______
| Наименование на кандидата | __________________________
| Име и фамилия | __________________________
| Длъжност | __________________________
Подпис на упълномощеното лице
Надлежно упълномощен да подпише техническото предложение ...........,
/попълва се в случай на упълномощаване/