## Sheet1
Приложение №1 Спецификация на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране
№ по ред | Наименование на медицинското изделие | Техническа спецификация | Мярка | Цена с ДДС за единица мярка | Каталожен № | Търговско наименование | Завод производител | Държава производител | Име на фирмата участник
1 | СИСТЕМА ЗА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ | Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация 1.Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Материал: CrCoMn-стомана.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът предлага права и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен | комплект
2 | СИСТЕМА ЗА ЕДНОПОЛЮСНО ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ С БИ - АРТИКУЛАРНА ГЛАВА | Система за еднополюсно тазобедрено еднопротезиране с циментна фиксация с Би - аертикулрна глава. 1.Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Материал: CrCoMn-стомана.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm. и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12). | комплект
3 | СИСТЕМА ЗА РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА С АНАТОМИЧНО ИЗВИТО РЕВИЗИОННО СТЕБЛО И БЕЗЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ | Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация 1.Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2). | комплект
4 | СИСТЕМА ЗА РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА С АНАТОМИЧНО ИЗВИТО РЕВИЗИОННО СТЕБЛО И БЕЗЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ И АЦЕТАБУЛАРНА КОМПОНЕНТА С БЕЗЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ | "Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация" 1.Модулно стебло за ревизионно ендопротезиране с безциментно закрепване Технически характеристики: Метафизарна бедрена компонента за безциментна фиксация с ъгъл 135° и конус 12/14 – два размера (size 1 и size 2). Дистална заключваща компонента – тип пирон с анатомична извивка на стеблото 8° - ляво и дясно, както и два отвора в дисталната част, един за статично, и един за динамично заключване.Материал: CrCoMn-стомана, двойно покритие, плазма разпръснат титаниев прах и допълнително нанесено хидроксиапатитно покритие.Размери: - диаметър 10, 12, 14, 16, 18, 20мм - дължина 190, 240 290, 340. 2 . Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с двойно покритие от плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатитно покритие Технически характеристики: Метална ацетабуларна компонента с пълна полусфера. Двойното покритие на хидроксиапатита върху титаниевата плазма позволява да се осъществи по-добра вторична фиксация чрез врастване на костта. Капсулата има възможност за „прес фит” закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Материал: Cr Co Mn – стомана с двойно покритие от титаниева плазма и хидроксиапатит Размери: от Ø44 до Ø64 през 2 мм на външния диаметър. 3. Ацетабуларна вложка Технически характеристики: Полиетиленова вложка (полиетилен UHMWPE) с вътрешен диаметър за феморалната глава. Съответно при капсула с размер Ø44 и Ø46 с диаметър за главата Ø26; размер Ø48 и Ø50 с диаметър за главата Ø28; размери от Ø52 до Ø64 с диаметър за главата Ø32. Протезата дава възможност, в зависимост от нуждите на пациента, да бъде поставена стандартна или антилуксационна вложка с 10° антилуксационна яка. 4. Феморална глава Технически характеристики: морзов конус 12/14– неръждаема стомана. Диаметър на главата Ø26 мм, Ø28 мм и Ø32 мм и дължина: къса /R/, средна /N/, дълга /H/, екстра дълга /EH/ | комплект
5 | СИСТЕМА ЗА РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА С РЕВИЗИОННО СТЕБЛО С ЯКА И ГЛАДКА ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ ЗА ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ | 1. Ревизионно бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност Технически характеристики: Бедрено стебло за циментна фиксация с яка и гладка полирана повърхност, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. Диаметър на диафизарната компонента на стеблото 12 мм. Материал: CrCoMn-стомана Размери: 2: анодизирани стебла за циментна фиксация с гладка полирана повърхност и налична яка по вътрешната повърхност на стеблото с р/ри от 200 мм и 250 мм, като диаметърът на диафиарната компонента на стеблото е 12 мм и за двата размера. | комплект
6 | УНИКОНДИЛАРНА КОЛЯННА ЕНДОПРОТЕЗА | 1.Феморален компонент: Анатомичен дизайн; 5 A/P размера; точност до +/- 2 mm.; централен шип и допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването; повърхностите в контакт с костта са покрити с полиметил метакрилат PMMA; антериорната част е с радиус за гладко преминаване от ендопротезата към костта и избягване на удар върху пателата; материал – Co-Cr-Mo сплав.2.Тибиален компонент: Изцяло полиетиленов (полиетилен UHMWPE) с медиално разположен кил и надлъжно и напречно оребряване за по-добра фиксация и разпределяне на тежестта; материал – полиетилен UHMWPE. Налична метална нишка от неръждаема стомана по периферията за следоперативен рентгенов контрол на позицията на тибиалният компонент. Диаметрите на тибиалния компонент са 40 мм, 45 мм и 50 мм, а дебелините за всеки диаметър са 6 мм, 8 мм и 10 мм. | комплект
7 | БЕЗЦИМЕНТНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ВКЛЮЧВАЩО СТЕБЛА С ОТВОР ЗА МОДУЛЕН АДАПТОР /МОДУЛНИ ШИЙКИ/ ПОЗВОЛЯВАЩ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ТИПИЧНАТА ТАЗОВА ГЕОМЕТРИЯ | Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с хидроксиапатитно покритие в проксималната част на стеблото за адхезия между костта и стеблото – безциментна фиксация: 1.Бедрена компонента - Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край. - Биконична шийка в два варианта – права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента. - Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани . - Размери на стеблата – 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2.Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация.. - UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10º инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. - Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на металната капсула | комплект
8 | СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ С БЕДРЕНА КОМПОНЕНТА С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ И АЦЕТАБУЛАРНА КОМПОНЕНТА С БЕЗЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ | 1.Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост.Материал: CrCoMn-стомана.Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6.25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация.. - UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова антилуксационна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилуксационната с 10º инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилуксационната стреха. - Титаниеви 6,5 мм спонгиозни винтове с дължини от 20 мм до 55 мм за допълнителна фиксация на металната капсула | комплект
9 | СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ С БЕДРЕНА КОМПОНЕНТА С БЕЗЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ И АЦЕТАБУЛАРНА КОМПОНЕНТА С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ | 1.Бедрена компонента - Анатамично извито късо бедрено стебло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксиапатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край. - Биконична шийка в два варианта – права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента. - Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани . - Размери на стеблата – 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стеблата биват леви и десни. 2.Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарези за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm..Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането й, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 мм за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът предлага права и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава Технически характеристики: Материал: Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Размери: Ø32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/. | комплект
10 | КОСТЕН ЦИМЕНТ | Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със и без антибиотик); Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника. | бр.
11 | АСЕТАБУЛАРЕН УСИЛВАЩ РИНГ | Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за цименто проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCP (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCP (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm. | бр.
12 | СТАБИЛИЗИРАЩА ПЛАКА ЗА ТРОХАНТЕР | Стабилизираща плака за трохантер | бр.
13 | ШПРИЦ ЗА КОСТЕН ЦИМЕНТ С ОВАЛНА ФОРМА НА НАКРАЙНИКА | Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника | бр.
| Обща стойност на офертата |  |  | 0
Забележка: Участниците трябва да оферират всички видове медицински изделия в приложение №1.
В Приложение №1 участниците посочват единични цени за посочените видове медицински изделия, за да може точно да се сравнят и оценят постъпилите ценови предложения. Възложителят ще извършва доставки на необходимата медицински изделия в зависимост от потребностите на лечебното заведение, до определянето на изпълнител, чрез провеждането на открита процедура по ЗОП или до достигане на обща стойност на поръчката до праговете определени в чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.
Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ Изпълнителен директор